## Sheet1
医疗器械召回信息(收集时间2026.09.17-09.23)
序号 | 商品名称 | 注册证/备案号 | 规格型号 | 生产厂家 | 召回级别 | 批号 | 序列号 | 识别信息 | 召回原因 | 公告时间 | 来源 | 备注 | 纠正行动 | 公告(通告)编号
1 | 简易喷雾器 | 苏械注准20162080672 | LCD-2022G876B、LCD-2022G877B | 百瑞医疗科技（常州）有限公司 | 三级 | 20260109、20250905 |  |  | 在国家医疗器械抽样检验过程中，检出雾化率指标高于产品技术要求标准上限，故发出召回通知。实施三级主动召回。 | 2026-09-18 | https://da.jiangsu.gov.cn/art/2026/9/18/art_84692_11831569.html | 江苏省药品监督管理局 | 1、已向受影响客户发送《医疗器械主动召回的通知》，告知客户当前存在的问题，经沟通，该批次产品已全部使用完毕。2、我公司开展不合格原因调查分析，确认该问题是由于技术要求制定不合理，不同实验室系统检测可能造成的偏差。为了防止后续出现类似问题，已对产品进行变更注册。 | ·百瑞医疗科技（常州）有限公司对简易喷雾器主动召回
2 | 医用分子筛制氧机 | 苏械注准20142080586 | SD-03W.SD-05W.SD-06W.SD-10W | 江苏思缔医疗科技有限公司 | 三级 | 436批2180台 |  |  | 产品按照新版9706强标进行变更后，经省抽检发现说明书不符合9706.269中关于声功率级和测试流量也应在使用说明书中说明的要求。现对产品说明书进行升版更新。 | 2026-09-18 | https://da.jiangsu.gov.cn/art/2026/9/18/art_84692_11831567.html | 江苏省药品监督管理局 | 对2026年1月7日后销售产品说明书开展召回，向用户发布说明书变更事项的通知 | ·江苏思缔医疗科技有限公司对医用分子筛制氧机主动召回
3 | 人乳头状瘤病毒检测试剂盒（捕获杂交法）APTIMA HPV Assay | 国械注进20183401863 |  | 豪洛捷公司 Hologic, Inc. | 三级 |  |  |  | 使用受影响主批号的产品时，可能导致质控、校准品或样本产生无效结果 | 2026-08-20 | https://xxcx.yjj.beijing.gov.cn/eportal/ui?pageId=723244&articleKey=787960&columnId=723258 | 北京市药品监督管理局 | 经评估，当受影响试剂盒生成有效结果时，不受本次事件影响，且不会对临床性能声明产生影响。无效结果需按产品说明书及实验室既定流程处理，包括必要时重新检测 | 豪洛捷公司 Hologic, Inc.对人乳头状瘤病毒检测试剂盒（捕获杂交法）APTIMA HPV Assay...
4 | 髋关节双极头UHR Universal Head | 国械注进20173132016 |  | 史赛克（北京）医疗器械有限公司 | 三级 |  |  |  | 超高分子量聚乙烯的氧化会对其材料性能产生影响 | 2026-08-20 | https://xxcx.yjj.beijing.gov.cn/eportal/ui?pageId=723244&articleKey=787957&columnId=723258 | 北京市药品监督管理局 | 过产品上市后不良事件及投诉数据监测未发现与本次召回范围内产品相关的不良趋势，也未发现“受影响器械群体氧化水平升高与临床风险上升存在直接关联”的有效证据 | 史赛克（北京）医疗器械有限公司对髋关节双极头UHR Universal Head主动召回
5 | 泡沫敷料 | 国械注进20143145590 |  | 福瑞斯制造公司Ferris Mfg. Corp | 二级 |  |  |  | 产品的液体吸收量和液体吸透量不符合产品技术要求的规定 | 2026-08-13 | https://xxcx.yjj.beijing.gov.cn/eportal/ui?pageId=723244&articleKey=787954&columnId=723258 | 北京市药品监督管理局 |  | 福瑞斯制造公司Ferris Mfg. Corp对泡沫敷料主动召回
6 | 葡萄糖/乳酸分析仪 | 国械注进20162220044 |  | 宜得孚诊断产品有限公司 | 三级 |  |  |  | 产品在包装环节发生标签错贴 | 2026-08-11 | https://xxcx.yjj.beijing.gov.cn/eportal/ui?pageId=723244&articleKey=787951&columnId=723258 | 北京市药品监督管理局 | 主动召回 | 宜得孚诊断产品有限公司对葡萄糖/乳酸分析仪主动召回
7 | 金刚砂车针MANI DIA-BURS | 国械注进20152172079 | TR-21 | 马尼株式会社MANI，INC. | 三级 | D249196600 |  |  | 存在潜在不合理风险，经综合评估，该风险不影响产品的安全、有效性 | 2026-08-10 | https://xxcx.yjj.beijing.gov.cn/eportal/ui?pageId=723244&articleKey=787948&columnId=723258 | 北京市药品监督管理局 |  | 马尼株式会社MANI，INC.对金刚砂车针MANI DIA-BURS主动召回
8 | 可吸收性外科缝线 | 国械注许20173020333 |  | 佳合医材股份有限公司 | 三级 |  |  |  | 所检无菌项目不符合产品技术要求规定 | 2026-07-28 | https://xxcx.yjj.beijing.gov.cn/eportal/ui?pageId=723244&articleKey=787945&columnId=723258 | 北京市药品监督管理局 |  | 佳合医材股份有限公司对可吸收性外科缝线主动召回
9 | 频谱治疗仪 | 京械注准20172090228 |  | 北京周林频谱科技有限公司 | 三级 |  |  |  | 说明书内容与产品原有标准中要求存在表述不一致 | 2026-07-28 | https://xxcx.yjj.beijing.gov.cn/eportal/ui?pageId=723244&articleKey=787942&columnId=723258 | 北京市药品监督管理局 |  | 北京周林频谱科技有限公司对频谱治疗仪主动召回
10 | 体外固定装置 | 国械注进20163131339 |  | 瑞士史赛克有限公司Stryker GmbH | 二级 |  |  |  | 在清洁和灭菌之后，连接杆可能会出现裂纹 | 2026-07-22 | https://xxcx.yjj.beijing.gov.cn/eportal/ui?pageId=723244&articleKey=787934&columnId=723258 | 北京市药品监督管理局 |  | 瑞士史赛克有限公司Stryker GmbH对体外固定装置主动召回
11 | 左心耳封堵器 AMPLATZER Amulet Left Atrial Appendage Occluder | 国械注进20203130260 | 9-ACP2-007-016, 9-ACP2-007-018, 9-ACP2-007-020, 9-ACP2-007-022, 9-ACP2-010-025, 9-ACP2-010-028, 9-ACP2-010-031, 9-ACP2-010-034 | 雅培医疗器械 Abbott Medical | 三级 | 不针对特定批次（尚在有效期内的产品） |  |  | 注册人雅培医疗器械 Abbott Medical 拟就左心耳封堵器 AMPLATZER Amulet Left Atrial Appendage Occluder 使用说明书即将更新的行动告知相关客户。现行的左心耳封堵器使用说明书已将“装置的置入可能会干扰任一心内或心血管结构的患者”情形列为禁忌症。雅培拟修订该禁忌症的描述，明确将肺动脉列为器械植入时可能受到影响的邻近解剖结构之一。同时，雅培还将在修订的使用说明书中增加有关评估器械锚定区与肺动脉之间距离的指导建议，以帮助医生在术前及术中进行更充分的解剖评估。 | 2026-09-18 | https://qxzh.yjj.sh.gov.cn/openApi/recallDetail?recall.recallId=1965ef9fc4684d449fb60df339707322 | 上海市药品监督管理局 | 本次纠正行动内容包括：1. 向受影响的客户发送《召回通知函》及注册人提供的《医疗期器械纠正》，告知有关拟按注册人要求更新产品的中文版《使用说明书》事宜。跟进《确认表》的签署和返还。2. 根据国家药品监督管理局说明书备案要求或注册变更要求，完成中文版《使用说明书》的更新。注：本次行动旨在通知产品使用说明书的更新，所有未使用产品均可继续使用，无需退回。 | 雅培医疗用品（上海）有限公司对左心耳封堵器AMPLATZERAmuletLeftAtrialAppendageOccluder主动召回
12 | 可扭转微导管 | 国械注进20163030159 | 详见附件1 | 波士顿科学公司Boston Scientific Corporation | 二级 | 详见附件1，27949个 |  |  | 特定批次可扭转微导管阻力增大可能导致器械难以从输送箍环中取出或难以通过导引导管推送或回撤该器械。微导管与其他组件之间的阻力增大可能导致微导管损坏。波士顿科学公司决定对附件1中的特定批次进行主动召回。 | 2026-09-16 | https://qxzh.yjj.sh.gov.cn/openApi/recallDetail?recall.recallId=98c4e772696341f7aa1656d6ea264c50 | 上海市药品监督管理局 | 波科国际医疗贸易（上海）有限公司将负责向所有相关客户发出客户信，详细解释此次召回的原因及需要客户采取的行动；客户信中要求客户立即停止使用并隔离所有未使用的受影响产品，并将所有未使用的受影响产品返回我司；我司会将退回的产品返回国外原厂，按照波士顿科学公司的要求进行统一处理。针对已接受受影响特定批次产品治疗的患者，请继续遵循医院指或医嘱进行随访。 | 波科国际医疗贸易（上海）有限公司对可扭转微导管DirexionTorqueableMicrocatheterandDirexionHI-FLOTorqueableMicrocatheter主动召回
13 | 医用退热贴 | 粤穗械备20220685 | 椭圆形，225mmx210mm | 广东韩熙医疗器械有限公司 | 三级 | 20260316 |  |  | 我公司生产的医用退热贴（批号：20260316），2026年广东省医疗器械监管人员在我司仓库现场抽样核查时，发现产品型号规格与备案信息不一致。 | 2026-09-21 | https://mpa.gd.gov.cn/ztzl/zdly/zhxx/content/post_4958232.html | 广东省药品监督管理局 | 2026年8月17日接到该批次产品抽样核查结果后，立即停止销售该批次产品，通知经销商广州市启创生物科技有限公司开展风险告知及召回相关工作。经对接经销商核实，涉事批次产品已全部销售完毕，无库存可供退回。处理方式：做好风险告知，要求各渠道如市面发现剩余产品及时反馈；对该批次留样按规定处置。后续：强化出厂检验管控，严格落实检验项目与判定结果复核工作，加强出厂复核把关。 | 广东韩熙医疗器械有限公司对医用退热贴主动召回
14 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 津械注准20222180038 | 型号：推拉式 规格：小号 | 天津市双利医疗器械有限责任公司 | 三级 | 20260506 |  |  | 该批次产品环氧乙烷残留超标 | 2026-09-22 | https://scjg.tj.gov.cn/tjsscjdglwyh_52651/tjyj/XWDT149660/CPZH149685/202609/t20260922_7379281.html | 天津市药品监督管理局 | 1、立即通知经营、使用单位暂停销售使用，隔离涉事批次产品，召回回收后统一销毁，不可返工复用；2、同步排查灭菌解析工艺偏差及检验人员操作方法问题 | 医疗器械召回事件报告表
注：以上产品涉及中国大陆境内销售产品