## Sheet1
医疗器械召回信息(收集时间2026.09.24-10.07)
序号 | 商品名称 | 注册证/备案号 | 规格型号 | 生产厂家 | 召回级别 | 批号 | 序列号 | 识别信息 | 召回原因 | 公告时间 | 来源 | 备注 | 纠正行动 | 公告(通告)编号
1 | 真菌(1-3)-β-D葡聚糖检测试剂盒(光度法) | 粤械注准20252401171 | 20人份/盒（双管） | 湛江安度斯生物有限公司 | 三级 | 2606170 |  |  | 经客户使用反馈和不良事件监测，发现上述批次个别产品在用于临床样本检测过程中，当检测配套质控品时，可能会出现质控阳性检测结果不符合产品说明书对于检测有效结果判断的规定，从而导致检测结果无效，以及可能出现临床样本假阳性的情况。 | 2026-09-28 | https://mpa.gd.gov.cn/ztzl/zdly/zhxx/content/post_4961178.html | 广东省药品监督管理局 | 通知所有相关经营企业和使用单位，立即暂停销售和使用上述批次产品。将上述批次产品退回生产企业。 | 湛江安度斯生物有限公司对真菌(1-3)-β-D葡聚糖检测试剂盒(光度法)主动召回
2 | 电脑中频治疗仪 | 粤械注准20172091883 | YKX-Y70 | 广州源康鑫实业有限公司 | 三级 | 25042301002、25042301006 |  |  | 说明书项目存在“无脉冲宽度以及负载阻抗对这些参数影响、无其他电极的尺寸和使用方法、靠近胸部使用电极会增加心脏纤颤的危险、未规定负载范围”的问题。我司于2025年12月29日通过微信向产品经销企业河南好万家医疗器械有限公司下发《20251224忠告性通知》及V0.6版电脑中频治疗仪新版说明书。要求更换所有产品的说明书，但经销商未完全更换，漏掉了此两批次，故重新进行召回处理。 | 2026-09-28 | https://mpa.gd.gov.cn/ztzl/zdly/zhxx/content/post_4961150.html | 广东省药品监督管理局 | 1、立刻邮寄合格的说明书给经销商，由其换掉旧的说明书，经确认后当场销毁；2、立刻检查公司成品仓库的电脑中频治疗仪，未发现缺陷说明书；3、立刻检查公司原材料仓库电脑中频治疗仪的说明书，未发现缺陷说明书； | 广州源康鑫实业有限公司对电脑中频治疗仪主动召回
3 | 酸碱度检测系统 | 国械注进20153073986 | FGS-0635 FGS-0636 | 凯文因曼股份有限公司Given Imaging, Inc. | 一级 | 详见附页1 |  |  | 柯惠已识别出Bravo CF胶囊递送装置投诉数量增加的问题，具体表现为胶囊无法吸附于食管或无法从递送装置脱离。柯惠的初步根本原因调查发现，控制胶囊释放的组件可能存在某种潜在状况，若用户未按《用户指南》要求将递送装置保持笔直的情况可能会加剧该问题，这被认为是潜在原因之一。截至目前，柯惠中国尚未收到由于该问题而导致患者伤害的投诉和不良事件。 | 2026-09-28 | https://www.nmpa.gov.cn/xxgk/chpzhh/ylqxzhh/ylqxzhhzj/20260928153137103.html | 国家药品监督管理局 | 柯惠将采取下述纠正措施：1.向所有受影响的单位（经营企业、使用单位）发送《医疗器械主动召回通知函》，阐明此轮召回的背景和要求，同时立即停止经营和使用受影响的产品，退回未使用的受影响产品，返回已签字确认函；客户处已使用产品，无需采取进一步措施。受影响产品退回后将被统一隔离在我司仓库，根据最终处置决定退回原厂或进行销毁。 | 凯文因曼股份有限公司Given Imaging, Inc.对酸碱度检测系统主动召回（境外）
注：以上产品涉及中国大陆境内销售产品