## Sheet1
医疗器械召回信息(收集时间2026.10.08-10.14)
序号 | 商品名称 | 注册证/备案号 | 规格型号 | 生产厂家 | 召回级别 | 批号 | 序列号 | 识别信息 | 召回原因 | 公告时间 | 来源 | 备注 | 纠正行动 | 公告(通告)编号
1 | 载脂蛋白B测定试剂盒(免疫比浊法) | 国械注进20172400738 | 2×150测试/盒 (Atellica系列) | 美国西门子医学诊断股份有限公司 Siemens Healthcare Diagnostics Inc. | 三级 | 252670 |  |  | 特定批号的载脂蛋白B测定试剂盒（免疫比浊法）在Atellica CH或Atellica Cl分析仪上可能出现假性降低或升高的患者结果。 | 2026-09-28 | https://qxzh.yjj.sh.gov.cn/openApi/recallDetail?recall.recallId=e876356462024101a8bd518dcd2dfeab | 上海市药品监督管理局 | 针对上述召回事件，西门子医学诊断产品（上海）有限公司采取以下纠正措施：1.隔离封存标识所有西门子内部库存产品。2.停止销售该批次产品。3.对库存产品进行销毁。 | 西门子医学诊断产品（上海）有限公司对载脂蛋白B测定试剂盒(免疫比浊法)主动召回
2 | 高密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒（直接法） | 国械注进20232400167 | 4×448测试/盒 | 美国西门子医学诊断股份有限公司 Siemens Healthcare Diagnostics Inc. | 三级 | 西门子物料号/UDI: 11537213/00630414610832 所有批号 |  |  | 在同一台分析仪上先后运行高密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒（直接法）和糖化血红蛋白测定试剂盒（蛋白酶法）时，携带污染可能导致糖化血红蛋白(A1c_E)结果假性升高。 | 2026-09-24 | https://qxzh.yjj.sh.gov.cn/openApi/recallDetail?recall.recallId=9a85716f44c742c095eda301ce84b59d | 上海市药品监督管理局 | 针对上述召回事件，西门子医学诊断产品（上海）有限公司采取以下纠正措施：1. 向经营、使用单位发出召回通知，告知客户此事件内容，对受影响客户的测试定义程序包进行升级。2. 后续将随货发送客户信，确保客户知晓此事件内容以及避免该问题的方法。3. 客户按照召回通知中的指导可以继续使用相关产品，不影响检测报告结果。此次召回不涉及到实物召回。 | 西门子医学诊断产品（上海）有限公司对高密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒（直接法）主动召回
3 | 眼科手术刀OphthalmicSurgicalBlades | 国械注许20252160016 | CC280U,CC300U,CD220U,CD280U,CD300U,LC220D,LC220U,LK220U,LK240U,LK280U,LK300U,LS150D,LS150S | 亚伦光学仪器有限公司LaurusOpticsLimited | 三级 | 0305251101,0305260501,0305260502,0305260503,0305260504,0305260505,0305260512,0305260508,0305260509,0305260410,0305260511,0305260406,0305251001,0305260407 |  |  | 国家药品监督管理局组织对亚伦光学仪器有限公司开展远程检查，检查发现该公司质量管理体系在关键岗位人员履职、设计开发、生产管理、质量控制、产品放行等方面存在严重缺陷，产品存在质量安全隐患。为防范用械安全风险，我司决定对上述产品实施主动召回。 | 2026-09-17 | https://qxzh.yjj.sh.gov.cn/openApi/recallDetail?recall.recallId=6f6290042d094a51afbadf5ab82504e9 | 上海市药品监督管理局 | 通知各经营企业、使用单位立即停止经营和使用上述产品,并按下列要求办理：(一)对库存及在用产品就地隔离封存，并清点登记产品名称、规格型号、批号及数量；(二)于本公告发布之日起30日内与我司联系，办理退货及相关后续事宜；1.召回的产品统一存放于本公司召回产品（不合格品）专区召回后产品的处置方式：由专人管理、红色标识，严禁再次销售或使用。批清点、登记、核对数量后，退回生产企业亚伦光学仪器有限公司统一处理。 | 上海华瑞贸易发展有限公司对眼科手术刀OphthalmicSurgicalBlades主动召回
4 | 气管切开插管 | 国械注进20162080971 | 313-60; 313-70; 313-80; 313-90; 313-10 | 柯惠有限责任公司Covidien llc | 一级 | 7998盒(79980件) |  |  | 柯惠通过投诉监测发现，气管切开插管在使用过程中，其15 mm接头连接接口可能发生非预期分离。尽管气道仍可保持通畅，但该分离可能中断气管切开插管与呼吸支持设备（包括呼吸机及呼吸回路）之间的连接，若未能及时识别并处理，可能对患者治疗造成不利影响。 | 2026-10-09 | https://www.nmpa.gov.cn/xxgk/chpzhh/ylqxzhh/ylqxzhhzj/20261009164159184.html | 国家药品监督管理局 | 柯惠将采取下述纠正措施：1. 向所有受影响的单位（经营企业、使用单位）发送《医疗器械主动召回通知函》，阐明此轮召回的背景和要求，同时立即停止经营和使用受影响的产品，退回未使用的受影响产品，返回已签字确认函；2. 客户处已使用产品，无需采取进一步措施。受影响产品退回后将被统一隔离在我司仓库，根据最终处置决定退回原厂或进行销毁。 | 柯惠有限责任公司Covidien llc对气管切开插管Tracheostomy Tubes主动召回（境外）
5 | 一次性使用注射射频电极 | 国械注进20143015276 | 详见附件1 | 波士顿科学神经调控公司 Boston Scientific Neuromodulation Corporation | 二级 | 详见附件1；39741131、39750861、39757187、39766608、39768774、39772208、39778427、39780344、39781367、85006486、85011925、39741129、39746187、39780349、39783782、39783599 |  |  | 波士顿科学神经调控公司发现特定批次的无菌袋其Tyvek面存在细小划痕。经调查确认，该划痕是由于供应商分切工序的设置错误，导致无菌袋的Tyvek面意外剐蹭。测试证实，此类划痕有可能影响无菌屏障，由于划痕尺寸微小，常规目视检查难以识别。 | 2026-10-08 | https://qxzh.yjj.sh.gov.cn/openApi/recallDetail?recall.recallId=0cbd31d1b3984c1c8e6926a988725e41 | 上海市药品监督管理局 | 1.本次召回产品不涉及销售，无需进行客户通知。2.我司会将进口的产品返回国外原厂，按照波士顿科学公司的要求进行统一处理。 | 波科国际医疗贸易（上海）有限公司对一次性使用注射射频电极RFInjectionElectrodes主动召回
6 | 放射治疗计划软件 | 国械注进20193210441 | RayStation, 发布版本4.7、7.0、9.0、10.1、12.0 | 瑞速科研股份有限公司 RaySearch Laboratories AB (publ) | 三级 | 版本4.7.5.4、7.0.0.19、9.0.0.113、10.1.0.613、12.0.3.68 |  |  | 在原始剂量网格上，形变后的剂量可能有一部分延伸到边界之外，这意味着临床相关剂量可能会被排除在形变剂量分布之外。如果随后将这个形变剂量用作背景剂量，那么缺失的剂量贡献将被当作零剂量处理，从而可能导致累积剂量被低估。 | 2026-10-08 | https://qxzh.yjj.sh.gov.cn/openApi/recallDetail?recall.recallId=77b90fe2899749ac8e123635afe0da1d | 上海市药品监督管理局 | 瑞速（上海）医疗器械有限责任公司将向所有受影响的用户发现场安全通知，并建议用户正确的操作方式，本次行动不涉及实物停用及退回。 | 瑞速（上海）医疗器械有限责任公司对放射治疗计划软件主动召回
7 | 泡沫敷料 Biatain Foam Dressings | 国械注进20163144881 |  | 丹麦康乐保公司 | 三级 |  |  |  | 基于《国家药监局关于暂停进口、经营和使用丹麦康乐保公司泡沫敷料的公告（2026年第75号）》 | 2026-10-08 | https://xxcx.yjj.beijing.gov.cn/eportal/ui?pageId=723244&articleKey=789588&columnId=723258 | 北京市药品监督管理局 |  | 康乐保公司 Coloplast A/S对泡沫敷料 Biatain Foam Dressings主动召回
8 | 医用棉签 | 黔械注准20242140003 | 12cm 20 支 装 | 贵州福亿医疗有限公司 | 三级 | 20260401 |  |  | 由于省级监督抽验产品水中可溶物不合格原因 | 2026-10-12 | https://yjj.guizhou.gov.cn/gsgg/qtggtg/202610/t20261012_90976170.html | 贵州省药品监督管理局 | 对 20260401 批 次 所 有 库 存 产 品 全 面 隔 离 、 标 识 、 封 存 ， 禁 止 销 售 及 出 库 生 产 部 立 即 完 成 隔 离 台 账 、 现 场 标 识 照 片等措施 | 贵州福亿医疗有限公司对医用棉签产品主动召回
9 | 医用钛夹 | 国械注准20173034458 |  | 杭州康生医疗器械有限公司 |  |  |  |  | 抽检不合格 | 2026-10-09 | https://mpa.zj.gov.cn/col/col1229893270/art/2026/art_3eef1f1328aa4e28a45fff67898fd353.html | 浙江省药品监督管理局 |  | 杭州康生医疗器械有限公司对医用钛夹主动召回
注：以上产品涉及中国大陆境内销售产品