## Sheet1
医疗器械召回信息(收集时间2026.10.15-10.21)
序号 | 商品名称 | 注册证/备案号 | 规格型号 | 生产厂家 | 召回级别 | 批号 | 序列号 | 识别信息 | 召回原因 | 公告时间 | 来源 | 备注 | 纠正行动 | 公告(通告)编号
1 | 活化部分凝血活酶时间检测试剂（终点法）Hemochron Jr. Activated Partial Thromboplastin Time (APTT) | 国械注进20172401157 | 产品型号：J103,产品规格：45片/盒 | Accriva Diagnostics, Inc. 艾科瑞瓦诊断有限公司 | 二级 | B6JCA005 C6JCA008 D6JCA011 K5.ICA041 C6JCA007 |  |  | 涉事批号部分 APTT 测试卡内凝血激活试剂位置不正确或缺失，会出现检测结果错误偏高或者报高值超出范围报错；可造成临床高估患者抗凝水平，抗凝治疗不足，增加血栓风险，现实施主动召回 | 2026-10-08 | https://xxcx.yjj.beijing.gov.cn/eportal/ui?pageId=723244&articleKey=789591&columnId=723258 | 北京市药品监督管理局 | 1.立即向受影响的经销商发布“紧急现场安全通知”，并确认其理解 并按完成以下行动： （1）将“紧急现场安全通知”发给其所有受影响的终端用户。 （2）检查其库存和客户库存，确认是否持有受影响批次的产品。 (3）如库存中有受影响产品，可选择退回；或继续使用，但必须 要求用户在使用前进行目视检查，确认试剂无缺少、位置正确才可 继续使用。2.沃芬会销毁所有退回的产品，并为客户提供替代批次的产 品。 NGCOM 年中，涉及到的民事纠纷问题，由本公司以医疗器械经营使 麻单包 按民法规则处理。 | Accriva Diagnostics, Inc. 艾科瑞瓦诊断有限公司对活化部分凝血活酶时间检测试剂（终...
2 | 医用一次性防护服 | 豫械注准20222140646 | 连身式175 | 濮阳市诚信医疗器械有限公司 | 三级 | 20250520 |  |  | 抽检无菌方面不符合要求 | 2026-10-14 | http://yjj.henan.gov.cn/2026/10-15/3437503.html | 河南省药品监督管理局 | 已向下游企业：使用单位发出召回通知。组织对相关问题进行分析，改进灭菌设备，加强对生产产品的检验，确保出场产品符合各项技术要求。 | 濮阳市诚信医疗器械有限公司对医用一次性防护服主动召回
3 | 医用电子体温计 | 粤械注准20152070664 | DT007 | 广州市倍尔康医疗器械有限公司 | 三级 | 260100001 |  |  | 湖北省十堰市抽查的一个样品最大允许误差不符合产品技术要求，没有造成危害后果。故依据《医疗器械召回管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第29号），我司决定执行主动召回。 | 2026-10-15 | https://mpa.gd.gov.cn/ztzl/zdly/zhxx/content/post_4966953.html | 广东省药品监督管理局 | 1.采取“召回通告信”对缺陷项以书面形式告知销售商以及客户，立即暂停销售或使用该批次产品。2.对不合格品进行原因分析并整改。3.产品召回后，工厂按不合格品控制程序对召回产品进行标识、隔离并重新检测。重新检测合格的按合格品进行管理，并与销售商和客户沟通，合格品可以继续销售和使用。如客户不同意，则予以退款或换货。 | 广州市倍尔康医疗器械有限公司对医用电子体温计主动召回
4 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 赣械注准20172180193 |  | 南昌市旭辉医疗器械有限公司 | 三级 |  |  |  | 由于该批产品经深圳市市场监督管理局抽检，环氧乙烷残留量不符合产品技术要求 | 2026-10-16 | https://mpa.jiangxi.gov.cn/jxsypjdglj/col/col35122/content/content_2100128798437093376.html | 江西省药品监督管理局 |  | 南昌市旭辉医疗器械有限公司对一次性使用无菌阴道扩张器主动召回
5 | 远红外止痛贴 | 赣械注准20192090283 |  | 江西双福医疗用品有限公司 | 三级 |  |  |  | 由于说明书，标签不符合规定的医疗器械行为等原因 | 2026-10-16 | https://mpa.jiangxi.gov.cn/jxsypjdglj/col/col35122/content/content_2111031409540399104.html | 江西省药品监督管理局 |  | 江西双福医疗用品有限公司对远红外止痛贴主动召回
6 | 防漏膏 | 国械备20190264号 | 189310 | 康维德股份有限公司 ConvaTec Inc. | 二级 | 6A04022、5L02607、5K03776 |  |  | ConvaTec 主动发起一个上述产品的召回—原因是部分批次产品可能无法达到预期用途，并可能含有异物，因此开展本次召回行动，旨在将受影响产品从市场中移除，并防止同类问题再次发生。截至目前，国内未收到涉及型号类似情况的投诉和不良事件，但为保障患者使用体验，对相关产品实施主动召回。 | 2026-10-16 | https://qxzh.yjj.sh.gov.cn/openApi/recallDetail?recall.recallId=ce6d136ef30e482c90dfd4aad86525f5 | 上海市药品监督管理局 | 所有受影响批次的仓库库存已立即停止销售并实施隔离管理。通知客户立即停止销售和使用上述批次产品，并要求客户退回未使用的上述批次产品。退回的未使用产品和相关库存产品后续将送去第三方销毁公司进行销毁。 | 康维德（中国）医疗用品有限公司对防漏膏主动召回
7 | 生化多项质控品 | 国械注进20152403225 | 水平1：12×3mL；水平2：12×3mL；水平3：12×3mL | Bio Rad Laboratories Inc | 三级 | 46061, 46062, 46063 |  |  | Bio Rad Laboratories Inc 伯乐实验有限公司发布关于批号46061, 46062, 46063中甘油三酯可能不符合说明书中列出的稳定性声明。 | 2026-10-15 | https://qxzh.yjj.sh.gov.cn/openApi/recallDetail?recall.recallId=2b4a4d8ecd8a4bdb98412eb7013d64c9 | 上海市药品监督管理局 | 产品放入警示说明文件后发货。 | 伯乐生命医学产品（上海）有限公司对生化多项质控品主动召回
8 | 特殊免疫质控品 | 国械注进20202400240 | 水平1：6×2mL 水平2：6×2mL 水平3：6×2mL | Bio-Rad Laboratories Inc | 三级 | 88791, 88792, 88793 |  |  | Bio-Rad Laboratories, Inc 伯乐实验有限公司发布关于批号88791, 88792, 88793中完整甲状旁腺激素可能不符合说明书中列出的复溶和冷藏声明。 | 2026-10-15 | https://qxzh.yjj.sh.gov.cn/openApi/recallDetail?recall.recallId=2c87435e21bd45338c0a233905a52d9d | 上海市药品监督管理局 | 产品放入警示说明文件后发货。 | 伯乐生命医学产品（上海）有限公司对特殊免疫质控品主动召回
9 | 高频内窥镜手术器械Active Hand Instrument等（具体详见附页1） | 国械注进20173011957等(具体详见附页1) | A00010A、A00011A、A00012A、A0335.1、A0355、A0357、A0358、A0391、A0392、A0393、A60000C、A60001C、A60002C、A60003C、WA00013A、WA99510A、00120.1 | 奥林巴斯苇音特和意北公司 Olympus Winter & Ibe GmbH | 二级 | 详见附页2 |  |  | 奥林巴斯境外生产企业收到投诉称，用户使用电缆线(WA00014A)时发生过热事件导致使用者轻微烧伤。经调查，该设备的使用已超出产品使用说明书规定的使用寿命，导致电缆线绝缘层磨损腐蚀。奥林巴斯于2026年3月开启了针对WA00014A型号的召回行动[沪药监械主召2026-048],向相关用户发送召回通知，强调相关操作说明。后续调查显示，另有其他型号电缆线产品可能存在类似故障，因此生产企业决定对涉事产品开启召回行动，降低相关风险。 | 2026-10-14 | https://qxzh.yjj.sh.gov.cn/openApi/recallDetail?recall.recallId=afc6593fbee5412595be4f98c708a2fd | 上海市药品监督管理局 | 1)追溯涉事产品的最终流向；2)通知销售单位（经营企业）、经销商、医疗机构：向所有购买涉事产品的最终用户发送召回通知，强调使用说明书中的警告信息，提醒用户不要在規定使用寿命后继续使用设备；指导用户从批号结构识别产品生产日期；强调使用说明书中的相关建议，在使用前检查设备是否存在机械缺陷。 | 奥林巴斯贸易（上海）有限公司对高频内窥镜手术器械ActiveHandInstrument;小儿泌尿治疗系统PEDIATRICUROLOGIE;宫腔镜及附件Hysteroscope&Accessories;宫腔电切镜及附件;高频电缆线HF-cable;高频切除电极HF-ResectionElectrodes;一次性使用中性电极Neutralelectrode;腹腔镜手术器械主动召回
10 | 全自动免疫分析仪 ARCHITECT System | 国械注进20142225690 | ARCHITECT i2000sr | 美国雅培公司 Abbott Laboratories | 三级 | iSR53271 |  |  | 雅培通过对客户投诉调查发现 ARCHITECT i2000SR 感应加热器 (IH) 配套组件上 IH 控制模块所使用的 5 安培 (5A) 二极管可能因承受超过其额定值的电流，导致组件失效。该故障可能导致局部电弧、电路板损坏和烟雾。根据国际电工委员会 (IEC) 标准 61010-1，IH 控制模块的外壳被归类为防火外壳，其设计旨在发生此类热故障时将影响限制在模块内部。结合阻燃电路板材料和金属防火外壳等防护措施可有效防止故障进一步蔓延至模块外部。在所有故障案例中，观察到的损坏均局限于 IH 控制模块内部，且未发生人员受伤或财产损失。 | 2026-10-12 | https://qxzh.yjj.sh.gov.cn/openApi/recallDetail?recall.recallId=4864b38ad2c845a28a9ed3868e8ed509 | 上海市药品监督管理局 | 1. 仅配备感应加热器 (IH) 控制模块的 ARCHITECT i2000SR 受到影响。2. 中国客户不受影响，无需采取措施。3. 雅培中国进口一套 IH 控制模块组件且内部使用，无销售。4. 雅培核心诊断部门于 2026 年 10 月 12 日发布召回通知，告知内部使用客户受影响产品出现的问题，潜在风险和必要措施。5. 雅培公司内部进行调查并执行召回措施。 | 雅培贸易（上海）有限公司对全自动免疫分析仪ARCHITECTSystem主动召回
11 | 全自动生化分析仪 cobas pure c 303 | 国械注进20232220473 | cobas pure c 303 | 罗氏诊断公司 Roche Diagnostics GmbH | 二级 | 货号：09031529001 UDI:07613336226971 序列号：包含2628-10和U6V1-10及之前的所有序列号 |  |  | 罗氏诊断总部收到关于cobas pure c 203分析仪反应杯清洗单元负压管存在过早老化问题的客户投诉，经调查确认，若该管路发生破裂，可能会导致患者及质控结果出现错误的风险增加。但若出现微小的孔洞或裂纹，尚未发现对分析性能有显著影响。截至目前，全球未发生与此问题相关的患者伤害报告。 | 2026-09-29 | https://qxzh.yjj.sh.gov.cn/openApi/recallDetail?recall.recallId=4a48be319eb341bf9af7680a6b02c0e0 | 上海市药品监督管理局 | 针对上述召回事件，罗氏诊断产品（上海）有限公司采取以下措施：1. 向受影响经销商发布召回通知，告知相关事件内容及需要采取的措施。同时要求经销商向其所有受影响客户发布召回通知，告知相关事件内容及需要采取的措施。2. 安排现场服务，按照改进后的尺寸要求，更换所有受影响仪器上反应杯清洗单元的负压管。3. 对库存产品，确保在首次安装交付前完成受影响管路的更换。(本次召回不涉及产品撤回。) | 罗氏诊断产品（上海）有限公司对全自动生化分析仪主动召回
12 | 微电脑低频治疗仪 | 粤械注准20172090800 | YC-81C 型 | 广东羊城电子有限公司 | 三级 | 产品编号：83250001～83250010 |  |  | 国抽不合格 | 2026-10-21 | https://mpa.gd.gov.cn/gkmlpt/content/4/4969/post_4969099.html#3679 | 广东省药品监督管理局 | 销往印度8台产品，由于无法取得联系，无法召回；国内梅州陈先 生1台已经电话通知退回销毁。 | 广东羊城电子有限公司对微电脑低频治疗仪主动召回
注：以上产品涉及中国大陆境内销售产品