## Sheet1
医疗器械召回信息(收集时间2026.10.22-10.28)
序号 | 商品名称 | 注册证/备案号 | 规格型号 | 生产厂家 | 召回级别 | 批号 | 序列号 | 识别信息 | 召回原因 | 公告时间 | 来源 | 备注 | 纠正行动 | 公告(通告)编号
1 | 消融止血手术电极(多功能手术解剖器) | 豫械注准20222010106 | LKD-T-Z(0.6*130) | 河南立科达医疗用品科技有限公司 | 三级 | 20250710 |  |  | 本批次产品该型号产品在2026年河南省医疗器械产品抽检检验中，经河南省药品医疗器械检验院（河南省疫苗批签中心）检验，其中“高频电介质强度”这一项不合格。 | 2026-10-21 | http://yjj.henan.gov.cn/2026/10-22/3439524.html | 河南省药品监督管理局 | 1.已通知相关经营企业和使用单位立即停止使用涉事批次产品，并于7个工作日内退回至我司。2.我司对退回产品进行检验后统一销毁，同时向客户发运经检验合格的新批次产品进行替换。 | 河南立科达医疗用品科技有限公司对消融止血手术电极主动召回
2 | 医用超声波雾化器 | 豫械注准20222080101 | KE-W02 | 河南友倍康医疗器械有限公司 | 三级 | KEW02231213、KEW02240701、KEW02240328、KEW02240326、KEW02240112、KEW02231215 |  |  | 不符合标准GB9706.1-2007中7.1b)其它设备：+15%（标称输入≤100W或100VA) | 2026-10-16 | http://yjj.henan.gov.cn/2026/10-22/3439423.html | 河南省药品监督管理局 | 对所有批次进行核查：1、核查留样产品不符合现象批次范围，确定不符合批次；2、在库产品返工更换标签按照技术要求标识更改为“0.2A”:3、对市场发布不合格产品召回，召回后进行返工。 | 河南友倍康医疗器械有限公司对医用超声波雾化器主动召回
3 | 输液监护仪 | 皖械注准20232140111 | ORG-5A | 安徽臻橙科技有限公司 | 三级 | ZC2510 |  |  | 经评估产品可能存在一定的安全风险。 | 2026-10-23 | https://mpa.ah.gov.cn/public/4140867/123537881.html | 安徽省药品监督管理局 | 1.向经销商、医疗机构使用单位发出召回通知，要求暂停使用该批次产品并配合回收；2.产品回厂后，依据注册产品技术要求、《医疗器械生产质量管理规范(2026版)》及相关规程实施重新检测；3.全程做好召回台账与产品流转记录，按期向监管部门报送召回资料。 | 安徽臻橙科技有限公司关于发布医疗器械主动召回信息的通知
4 | 一次性使用医用雾化器 | 粤械注准20202080152 | C1SYW | 广东康德莱医疗器械集团有限公司 | 三级 | 20260421 |  |  | 因2026年国抽不合格 | 2026-10-28 | https://mpa.gd.gov.cn/gkmlpt/content/4/4972/post_4972114.html#3679 | 广东省药品监督管理局 | 1.2026.8.17下午收到送达告知书后，公司立即组织调查，核实产品 库存情况和销售流向，并与经销商核实产品终端销售情况； 2.2026.8.18公司正式向本批次涉及产品经销商客户发出《产品召回 通知书》实施主动召回，要求召回涉及的所有产品；3.经各方努 前经销商已陆续发回涉及产品，我司收到后将放入仓库召回 区统一封存待处理。 | 广东康德莱医疗器械集团有限公司对一次性使用医用雾化器主动召回
5 | 医用磁共振系统 | 国械注准20223061580、 国械注准20223060518、 国械注准20223061341 | Ingenia Elition X、 Ingenia Elition S、 Ingenia Ambition S、 MR 5300 | 飞利浦医疗（苏州）有限公司 | 三级 | 见附件 |  |  | 由于发现一个软件问题，该问题可能会在图像重建过程中终止检查的原因 | 2026-10-26 | https://da.jiangsu.gov.cn/art/2026/10/26/art_84692_11847939.html | 江苏省药品监督管理局 | 1.飞利浦将向受影响客户发放主动召回通知信函，主动告知用户： 可以根据预期用途继续使用系统，并确保用户知晓产品问题、 相关的潜在危险以及制造商的建议。 2.飞利浦代表将与客户联系，预约现场服务工程师（FSE）到访时 ZHO 安装软件升级以解决问题（参考编号2026-PD-MR-006）。 | 飞利浦医疗（苏州）有限公司对医用磁共振成像系统主动召回
6 | 医用血管造影X射线系统 | 国械注准20223060634、 国械注准20233061063、 国械注准20233061051、 国械注准20263060451 | Azurion 3 M15、 Azurion 5 M20、 Azurion 7 M20、 Azurion S | 飞利浦医疗（苏州）有限公司 | 三级 | 见附件 |  |  | 由于发现在某些维修或服务操作过程中，使用医疗器械文件中未指定的固态硬盘,可能导致成像功能丧失、电动移动功能失效和/或数据丢失的原因 | 2026-10-26 | https://da.jiangsu.gov.cn/art/2026/10/27/art_84692_11849250.html | 江苏省药品监督管理局 |  | 飞利浦医疗（苏州）有限公司对医用血管造影X射线系统主动召回
7 | 雾化吸入器 | 苏械注准 20192081135 | 7W-6 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 三级 | 250201 |  |  | 由于面罩与雾化杯连接牢固度未满足要求的原因 | 2026-10-28 | https://da.jiangsu.gov.cn/art/2026/10/28/art_84692_11849721.html | 江苏省药品监督管理局 | 1. 通知经销商暂停销售。 2. 对已销售的该型号产品相关批次(250101、250201、250202、 250801）进行召回。 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司对雾化吸入器主动召回
8 | 下肢外骨骼步行康复器 | 浙械注准20212190103 | UGO 222、UGO 220 | 杭州程天科技发展有限公司 | 三级 | CG233503、CG2439012 |  |  | 设备铭牌标识信息与说明书不一致 | 2026-10-23 | https://mpa.zj.gov.cn/col/col1229893270/art/2026/art_adfc6c9f8cce4d8093afdd6e0f4f5fb7.html | 浙江省药品监督管理局 | 对该类设备启动三级召回，本次召回采取“重新标签”方式处 理：书面通知协调更换正确铭牌，更换后的铭牌信息与注册核准 内容完全一致，不改变产品原有合规属性及使用性能。 | 杭州程天科技发展有限公司对下肢外骨骼步行康复器主动召回
注：以上产品涉及中国大陆境内销售产品