## Sheet1
医疗器械召回信息(收集时间2026.10.29-11.4)
序号 | 商品名称 | 注册证/备案号 | 规格型号 | 生产厂家 | 召回级别 | 批号 | 序列号 | 识别信息 | 召回原因 | 公告时间 | 来源 | 备注 | 纠正行动 | 公告(通告)编号
1 | 红外额温计 | 粤械注准20202071341 | IM-9001 | 惠州安博臣科技有限公司 | 三级 | 2025120101 |  |  | 经抽检发现，该批红外额温计在35.0℃~42.0℃显示范围内示值负偏差达-0.5℃~-0.2℃，超出最大允许误差±0.2℃要求，存在测温偏低风险，故主动召回。 | 2026-10-29 | https://mpa.gd.gov.cn/ztzl/zdly/zhxx/content/post_4972718.html | 广东省药品监督管理局 | ①已立即启动主动召回程序，通知相关经销商停止销售；②排查并复检相邻批次产品，确认是否存在同类问题；③针对校准工艺及传感器来料进行溯源排查与整改 | 惠州安博臣科技有限公司对红外额温计主动召回
2 | 中频治疗仪 | 粤械注准20192091262 | QX-521 | 广州市侨鑫医疗器械科技发展有限公司 | 三级 | 01 |  |  | 中频治疗仪，型号QX-521。经广东省药品监督管理局抽样检验中经检验被发现不符合标准规定中2.6和YY9706.210-2021中21.12.4.104.1的要求。输出参数的限制（当在开路的条件下测量时，输出峰值电压必须不超过500V）之规定。 | 2026-10-29 | https://mpa.gd.gov.cn/ztzl/zdly/zhxx/content/post_4972712.html | 广东省药品监督管理局 | 经产品安全风险分析，决定此批次产品召回：中频治疗仪，型号QX-521,生产日期：2026年03月02日，批号：01。 | 广州市侨鑫医疗器械科技发展有限公司对中频治疗仪主动召回
3 | 双能射线骨密度仪QDR X-Ray Bone Densitometer | 国械注进20192060294 | Horizon-W、Horizon-Wi | Hologic, Inc. 豪洛捷公司 | 二级 | 详见附表《召回产品目录》 |  |  | Hologic, Inc. 豪洛捷公司根据投诉发现一项不符合情况，涉及发运时未配备经验证的VGA电缆的Horizon W/Wi系统。这些系统安装可能使用了来源或规格未经确认的VGA电缆，该类电缆未经过Hologic针对该系统适用性能和安全标准的验证。受影响设备在特定情况下可能存在电磁干扰(EMI)控制不确定性增加的潜在风险，可能影响设备周边用户和/或患者的使用环境。其影响范围可能从用户不满意到检查或诊疗流程延误不等；对于装有有源植入式医疗器械的人群，出于谨慎考虑，可能存在相对较高的电磁干扰风险。为确保客户充分知悉相关信息，进一步加强对已上市产品的质量管理，公司决定启动医疗器械纠正措施。Hologic将主动向受影响的单位发送召回通知，并安排服务替换VGA电缆。在替换完成前，Horizon W/Wi系统可继续使用；但出于谨慎考虑，装有有源植入式医疗器械的用户和患者应避免操作或使用受影响设备，直至替换措施完成。 | 2026-10-29 | https://xxcx.yjj.beijing.gov.cn/eportal/ui?pageId=723244&articleKey=789626&columnId=723258 | 北京市药品监督管理局 | 1. 向所有受影响的单位发放召回通知，说明召回背景、潜在风险及相关要求，并收集经已签字的确认函。2. 客户处已安装使用的产品无需移除或退回。Hologic现场服务代表将联系受影响单位预约服务，并使用经Hologic批准且符合要求的VGA电缆，对受影响系统进行替换。 | Hologic, Inc. 豪洛捷公司对双能X射线骨密度仪QDR X-Ray Bone Densitometer主动召回
4 | 总胆红素测定试剂盒(钒酸盐氧化法) | 京械注准20192400483 | 规格5（试剂1：60mL×3;试剂2：15mL×3) | 北京丹大生物技术有限公司 | 三级 | CAM042W2 |  |  | 准确度不符合产品技术要求 | 2026-10-29 | https://xxcx.yjj.beijing.gov.cn/eportal/ui?pageId=723244&articleKey=789623&columnId=723258 | 北京市药品监督管理局 | 1.医疗机构立即停止使用。2.经销商收集并退回本公司。3.2-8℃运输保存。 | 北京丹大生物技术有限公司对总胆红素测定试剂盒（钒酸盐氧化法）主动召回
5 | 电动鼻腔冲洗器 | 粤械注准20202140166 | JQ-S06U | 广东精确医疗科技有限公司 | 三级 | 250304;250601;251002;251103;251204;260302;260404;260504;260701;260901 |  |  | 产品本体无标签，导致产品在省抽中被判定不合格。 | 2026-10-30 | https://mpa.gd.gov.cn/ztzl/zdly/zhxx/content/post_4973202.html | 广东省药品监督管理局 | 通知所有相关经营企业和使用单位，立即暂停销售和使用上述批次产品。将上述批次产品退回生产企业。 | 广东精确医疗科技有限公司对电动鼻腔冲洗器主动召回
6 | 多功能手术解剖器（消融电极） | 赣械注准 20172010090 | TD-S3 直镊130 | 江西奇仁生物科技有限责任公司 | 三级 | 生产批号：20251131 |  |  | 检测不符合产品技术要求 | 2026-10-30 | https://mpa.jiangxi.gov.cn/jxsypjdglj/col/col35122/content/content_2115963145919463424.html | 江西省药品监督管理局 | 发布召回通知，立即通知客户停止销售及使用该批次产品， 立即退回公司，针对不合格项目原因进行分析导致的原因 进行整改。 | 江西奇仁生物科技有限责任公司对多功能手术解剖器（消融电极）主动召回
7 | 一次性使用无菌针灸针 | 黔械注准20202200002 | 平柄针 Φ0.20×40mm | 贵州安迪医疗设备有限公司 | 三级 | P260207 |  |  | 宝鸡市市场监督管理局抽检过程中发现该批次针体与针柄连接牢固度不合格。产品技术要求中规定的力值下作拉力试验，位移不得大于3mm。(n=20(Ac=1、Re=2)),测量结果：位移在0.1~6.4mm,不合格数量5支。从仓库抽样复检确认缺陷。缺陷原因为针体尾部压花与针柄孔径尺寸偏移，造成牢固度位移超标。目前无相关不良事件及客户反馈，伤害发生概率与严重程度均较低，综合判定为低风险。依据《医疗器械召回管理办法》，实施三级主动召回。 | 2026-11-03 | http://yjj.guizhou.gov.cn/gsgg/qtggtg/202611/t20261103_91067232.html | 贵州省药品监督管理局 | 1、对P260207所有库存产品立即隔离、标识并封存，禁止销售及出库；2、立即通知医疗器械经营企业，医疗机构停止销售、使用该批次产品，请相关单位尽快完成涉事产品的盘点与回执报送；回收剩余产品，隔离后全检评估，不合格品做报废处置。3、全面排查生产工艺流程，优化质控体系，杜绝同类质量缺陷再次发生。 | 贵州安迪医疗设备有限公司对一次性使用无菌针灸针产品主动召回
注：以上产品涉及中国大陆境内销售产品